2015年教育部检查组实验室安全

现场检查发现问题汇总

| 序号 | 隐患问题 |
| --- | --- |
| 1 | 部分高温、高压装置边上没有操作规程，高温区域消防设施配备不足。 |
| 2 | 整改反馈、再复查的信息不够完善。 |
| 3 | 实验室门上无安全信息牌。 |
| 4 | 危险品仓库试剂分类不规范、门口标识不清、缺制度张贴、警示标识不够、灭火器配备不足，监控范围小，在仓库走廊贴“用水灭火”错误。 |
| 5 | 应急喷淋装置巡检记录上没有日期，某应急喷淋装置水压不够。 |
| 6 | 无应急药箱。 |
| 7 | 存在液相色谱仪没有安装排风装置。 |
| 8 | 存在化学试剂混放（氧化剂与还原剂、酸与碱、固体与液体）现象。 |
| 9 | 存在化学试剂标签模糊、涂改现象，生命科学学院某实验室大桶酒精无标签。 |
| 10 | 存在烧瓶烧杯开口放置现象 |
| 11 | 剧毒品未实施双人双锁管理，保险柜内剧毒品编号分类不规范。 |
| 12 | 面向走廊的二氧化碳气体房未上锁。 |
| 13 | 存在气体钢瓶未固定现象。 |